KHỐI 4 – THIẾT LẬP SCAN PLAN (GROUP SETUP)

MỤC ĐÍCH: Thiết lập luật hội tụ (Focal Law), cấu hình Group và chế độ vận hành để tối ưu cho các bước hiệu chuẩn (Calibration).

4.1. Focal Law Type (Loại luật hội tụ)

- Chọn Sonatest.

4.2. Scan Type (Kiểu quét)

- Lựa chọn: Linear hoặc Sectorial.

  - Sectorial Scan (S-scan/Sóng rẽ quạt): Phổ biến cho kiểm tra mối hàn. Bao phủ dải góc rộng, tăng khả năng phát hiện khuyết tật đa hướng.

  - Linear Scan: Chùm tia góc cố định, dịch chuyển tuyến tính. Hình ảnh ổn định, dễ định vị chiều sâu/trục quét, phù hợp đánh giá hình học rõ ràng.

4.3. Thiết lập thông số cho Group 1

- Nb of TX elements (Số biến tử phát): Chọn số lượng biến tử tham gia (Ví dụ: 16/64 biến tử của đầu dò A12).

- Index (Vị trí): Nhập Index Offset (Khoảng cách từ mặt trước nêm đến tâm mối hàn).

- Path: Giữ mặc định 0–100 mm.

- Resolution: 1° (Bước nhảy góc quét).

- Start/Stop Angle: Nhập dải góc quét mong muốn (Ví dụ: 40° đến 70°).

- Focal Mode: Chọn Natural (Tự nhiên) – chùm tia phân kỳ tự nhiên, không hội tụ tại 1 điểm, dùng cho thiết lập ban đầu.

4.4. Cài đặt bộ mã hóa (Encoding Setup)

- Thao tác: Trong phần cài đặt Encoder, chọn chế độ Time Based (Theo thời gian).

- Mục đích: Để thực hiện Calibration thuận lợi (quét tay tại chỗ).

Lưu ý: Sau khi Calib xong, chuyển sang quét thực tế PHẢI đổi lại sang Scan Axis Only.

4.5. Cài đặt độ lợi khuếch đại ban đầu (dB Gain)

- Chỉnh Gain tạm thời lên mức ~40 dB để tín hiệu đủ lớn, dễ nhìn khi Calib.

4.6. Hoàn tất

- Nhấn Accept để máy tính toán luật hội tụ.

- Nhấn phím cứng W (Weld overlay) để hiển thị biên dạng mối hàn trên S-scan.