KHỐI 6 – HIỆU CHUẨN (CALIBRATION) – QUAN TRỌNG NHẤT

NGUYÊN TẮC BẮT BUỘC: Phải thực hiện theo đúng thứ tự:

- Velocity (Vận tốc)

- Wedge Delay (Độ trễ nêm)

- Sensitivity (Độ nhạy)

- TCG (Bổ chính tổn hao)

Sử dụng mẫu chuẩn phù hợp (V1/IIW, V2 cho ASME hoặc mẫu khấc cho API...).

Vào Menu Wizards → chọn Calibration.

1. Hiệu chuẩn Vận tốc (Velocity Calibration)

- Mục đích: Xác định tốc độ âm thanh trong vật liệu để tính đúng khoảng cách. (Chỉ cần calib Group 1 → Group 2 tự nhận).

- Cài đặt: Box Calibrate → Chọn Velocity → Chọn Group (S1) → Type: Thickness (hoặc Radius).

- Thao tác:

  - Đặt đầu dò lên mẫu, tìm tín hiệu xung đáy lặp lại nhiều lần trên A-Scan.

  - Cài đặt cổng (Gates):

    - Gate 1: Bao trùm đỉnh xung đáy thứ nhất.

    - Gate 2: Bao trùm đỉnh xung đáy thứ hai.

  - Nhập chiều dày thực tế của mẫu (ví dụ: 25.00 mm).

  - Nhấn Next → Next đến khi đạt vận tốc chuẩn.

Lưu ý: Thép Carbon thường khoảng 3230 ~ 3260 m/s. Nếu ra ~5900 m/s (sóng dọc) là sai, cần kiểm tra lại setup.

2. Hiệu chuẩn Độ trễ nêm (Wedge Delay Calibration)

(Chỉ làm sau khi đã xong Velocity)

- Mục đích: Bù trừ thời gian sóng đi trong nêm để tính đúng Độ sâu và Vị trí.

- Hậu quả nếu sai: Sai độ sâu, sai vị trí chân/mặt mối hàn, ACG/TCG sai. Đường cong phải chuẩn, không được hình lưỡi liềm.

- Cài đặt: Box Calibrate → Wedge Delay → Type: Radius.

  - Nhập bán kính mẫu (ví dụ: 100.00 mm cho cung R100).

  - Điều chỉnh Start / Range box (vùng xanh) rộng rãi bao trùm xung → Next.

  - Nhập Reference Path (cung mẫu) và Tolerance Path (1 mm).

- Thao tác:

  - Di chuyển đầu dò thật chậm, ổn định để tìm vị trí tín hiệu phản hồi từ cung tròn đạt biên độ cao nhất (đỉnh).

  - Giữ cố định tại đó. Nếu chưa đạt, nhấn Reset Envelope. Nếu đạt, nhấn Apply Wedge Delay (REC).

  - Kiểm tra: Trên S-scan, tín hiệu xung phải thẳng (không cong), đúng vị trí Index/độ sâu → Nhấn Accept.

Lặp lại cho Group 2/3 nếu có.

3. Hiệu chuẩn Độ nhạy / ACG (Sensitivity)

- Mục đích: Cân bằng năng lượng giữa các góc quét (ví dụ: góc 45° và 70° phải cho biên độ bằng nhau với cùng 1 khuyết tật).

- Cài đặt: Box Calibrate → Sensitivity. Đặt Amp Tolerance ≤ 5%.

- Thao tác:

  - Dùng lỗ khoan cạnh (SDH) trên khối V1 (ví dụ lỗ 1.5mm sâu 15mm).

  - Kéo đầu dò tới lui thật chậm để tất cả các chùm tia (góc nhỏ → lớn) đều quét qua lỗ và đạt đỉnh.

  - Khi đường bao (envelope) xanh lá cây mượt và đủ góc → Nhấn Calibrate.

  - Máy tự động nâng các đỉnh lên mức tham chiếu (80% FSH). Kiểm tra lại thấy chuẩn → Apply Sensitivity → Accept.

Lặp lại cho Group 2/3 nếu có.

4. Hiệu chuẩn TCG (Time Corrected Gain)

- Mục đích: Bù suy giảm năng lượng theo độ sâu (khuyết tật sâu và nông cùng kích thước sẽ có biên độ tương đồng).

- Cài đặt:

  - Box Calibrate → Curve type: TCG → Mode: Automated.

  - Amp tolerance: 5–10%; Threshold: 5%.

- Quy trình:

  - Lỗ 1 (Nông nhất): Quét lỗ → REC → Chạy kiểm tra lại → Nhấn Next Reflector.

  - Lỗ 2: Quét lỗ → REC → Chạy kiểm tra lại → Nhấn Next Reflector.

  - Lỗ cuối: Quét lỗ → REC → Kiểm tra OK → KHÔNG nhấn Next Reflector mà nhấn Next (>) → Accept.

- Xử lý lỗi: Sai 1 lỗ → Reset TCG at Reflector; Sai toàn bộ → Reset TCG Calib.

YÊU CẦU BẮT BUỘC (FINAL CHECK):

Trước khi kiểm tra sản phẩm, phải đặt đầu dò lại lên mẫu chuẩn (cung R100, lỗ SDH...). Kiểm tra xem máy có báo đúng Độ sâu (Depth), Khoảng cách bề mặt và Biên độ không. Nếu sai lệch quá mức, phải Calib lại.