# HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VEO3

(Tổng hợp từ file nội bộ + manual hãng)

MỤC LỤC

KHỐI 1 – KHỞI ĐỘNG & CHUẨN BỊ HỆ THỐNG

1.1. Bật máy

1.2. Kết nối phần cứng

1.3. Chuẩn bị môi trường quét

KHỐI 2 – TẠO SETUP MỚI (CREATE CONFIGURATION)

2.1. Tạo cấu hình PAUT

2.2. Nhập thông tin vật liệu & mối hàn

2.3. Lưu cấu hình

KHỐI 3 – KHAI BÁO ĐẦU DÒ / NÊM (LOAD PROBE / LOAD WEDGE)

3.1. Load Probe (Chọn đầu dò)

3.2. Load Wedge (Chọn nêm)

KHỐI 4 – THIẾT LẬP SCAN PLAN (GROUP SETUP)

4.1. Focal Law Type (Loại luật hội tụ)

4.2. Scan Type (Kiểu quét)

4.3. Thiết lập thông số cho Group 1

4.4. Cài đặt bộ mã hóa (Encoding Setup)

4.5. Cài đặt độ lợi khuếch đại ban đầu (dB Gain)

4.6. Hoàn tất

KHỐI 5 – TẠO GROUP 2 (NẾU CẦN)

KHỐI 6 – HIỆU CHUẨN (CALIBRATION)

- Hiệu chuẩn Vận tốc (Velocity Calibration)

- Hiệu chuẩn Độ trễ nêm (Wedge Delay Calibration)

- Hiệu chuẩn Độ nhạy / ACG (Sensitivity)

- Hiệu chuẩn TCG (Time Corrected Gain)

KHỐI 7 – HOÀN THIỆN THIẾT LẬP (FINAL SETUP)

7.1. Thiết lập bố cục màn hình (Views / Layout)

7.2. Cài đặt Cổng tín hiệu (Gate Setup)

7.3. Tối ưu hóa thông số quét

7.4. Kiểm tra cuối cùng & Cài đặt phụ

KHỐI 8 – QUÉT THỰC TẾ & DỮ LIỆU

8.1. Mở file và Quét

8.2. Load Data để đọc (Xem lại)

8.3. Copy Data/Setup sang USB

KHỐI 1 – KHỞI ĐỘNG & CHUẨN BỊ HỆ THỐNG

1.1. Bật máy

- Kiểm tra nguồn: Kiểm tra pin đã lắp chưa. Nhấn giữ nút ON/OFF (Nguồn) trong 5 giây.

- Hoàn tất: Đợi máy tải phần mềm lên màn hình chính là hoàn tất bước chuẩn bị.

1.2. Kết nối phần cứng

- Gắn đầu dò PA (Phased Array):

  - Cắm vào cổng I-PEX (cổng to nhất ở mặt trước máy VEO3).

  - Lưu ý: Khi cắm phải nghe tiếng "Tách" của lẫy khóa. Muốn rút phải bóp lẫy, tuyệt đối không giật dây.

- Lắp nêm vào đầu dò:

  - BẮT BUỘC phải nhỏ một lượng gel/mỡ tiếp âm (couplant) vào giữa bề mặt tiếp xúc của hai linh kiện này trước khi úp đầu dò vào nêm.

- Gắn Encoder: Kết nối Scan Axis / Index Axis vào cổng tương ứng (cổng Encoder 1).

1.3. Chuẩn bị môi trường quét

- Lau sạch bề mặt nêm.

- Kiểm tra pin, tiếp âm, tình trạng cáp.

- Đảm bảo quạt thông gió không bị che (theo khuyến cáo của Sonatest).

KHỐI 2 – TẠO SETUP MỚI (CREATE CONFIGURATION)

MỤC TIÊU: Khai báo đúng thiết bị, nhập đúng vật liệu & chiều dày, và vẽ lại chính xác biên dạng mối hàn trên màn hình máy để hỗ trợ việc đọc tín hiệu.

2.1. Tạo cấu hình PAUT

- Từ màn hình chính → Files → Create Configuration → Phased Array.

2.2. Nhập thông tin vật liệu & mối hàn

- Vật liệu (Material): Chọn Steel (Thép Carbon).

- Chiều dày (Thickness): Nhập chiều dày thực tế.

- Loại mối hàn (Weld type): Chọn Single V hoặc Double V.

- Vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ): ~ 5 mm.

- Khe hở đáy (Root Gap): ~ 3 mm.

- Quan trọng: Tìm và điều chỉnh thông số Top Left Width sao cho giá trị Face Left (độ rộng mũ hàn bên trái) hiển thị trên màn hình xấp xỉ ≈ 1 mm.

Đây là bước rất quan trọng để hiển thị biên dạng mối hàn chính xác trên S-Scan, giúp người đọc dễ nhận biết vị trí khuyết tật (ví dụ: nứt chân, không ngấu vách).

2.3. Lưu cấu hình

- Nhấn Create/Apply để máy tính toán và lưu cấu hình.

KHỐI 3 – KHAI BÁO ĐẦU DÒ / NÊM (LOAD PROBE / LOAD WEDGE)

3.1. Load Probe (Chọn đầu dò)

Thao tác:

- Trên giao diện VEO3, nhấn vào tab menu Probe.

- Nhấn nút Load Probe (Tải đầu dò). Một danh sách cơ sở dữ liệu (Database) sẽ hiện ra.

- Chọn đúng model đầu dò PA (Kiểm tra Tên/Tần số/Số lượng biến tử...).

- Nhấn nút Load để máy ghi nhận.

Các loại thông dụng tại BCH:

- A15 (Thường là SA15-N60S): Dùng cho mối hàn nhỏ, mỏng, không gian hẹp.

- A10 (SA10-N55S): Thông dụng cho đa dạng độ dày mối hàn.

- A12 (SA12-N55S): Dùng cho mối hàn lớn/tôn dày. Ưu tiên chọn A12 vì nhiều biến tử hơn, hình ảnh tốt hơn.

Lưu ý: Kiểm tra bề mặt biến tử (mặt đen dưới đáy) xem có bị trầy xước hay bong tróc không.

3.2. Load Wedge (Chọn nêm) – Rất dễ nhầm lẫn

Quy tắc vàng: Đường kính ống bao nhiêu thì phải đi tìm cái nêm ghi số bấy nhiêu.

- Ví dụ: Ống đường kính ~60mm (2 inch) → Phải tìm nêm có khắc chữ 2.375".

- Cảnh báo: Dùng nêm nhỏ quét ống to (ví dụ nêm 2" quét ống 4") sẽ tạo khe hở khí, sóng âm không truyền vào được và sai lệch độ sâu khuyết tật. Không siết quá chặt làm nứt nêm, không quá lỏng gây nhiễu.

Thao tác:

- Nhấn vào tab menu Wedge → Nhấn nút Load Wedge.

- Chọn Type (Loại nêm):

  - Angular (Nêm góc): Chọn khi kiểm tra mối hàn (PA weld inspection). Tạo sóng ngang (Shear Wave). Hầu hết nêm cong cho ống thuộc loại này.

  - Flat (Nêm phẳng/Không đế): Chỉ dùng cho tôn tấm phẳng, ống cực lớn (>20 inch), đo ăn mòn hoặc kiểm tra vật liệu cơ bản bằng sóng dọc (0 độ).

- Chọn đúng model nêm → Nhấn Load.

KHỐI 4 – THIẾT LẬP SCAN PLAN (GROUP SETUP)

MỤC ĐÍCH: Thiết lập luật hội tụ (Focal Law), cấu hình Group và chế độ vận hành để tối ưu cho các bước hiệu chuẩn (Calibration).

4.1. Focal Law Type (Loại luật hội tụ)

- Chọn Sonatest.

4.2. Scan Type (Kiểu quét)

- Lựa chọn: Linear hoặc Sectorial.

  - Sectorial Scan (S-scan/Sóng rẽ quạt): Phổ biến cho kiểm tra mối hàn. Bao phủ dải góc rộng, tăng khả năng phát hiện khuyết tật đa hướng.

  - Linear Scan: Chùm tia góc cố định, dịch chuyển tuyến tính. Hình ảnh ổn định, dễ định vị chiều sâu/trục quét, phù hợp đánh giá hình học rõ ràng.

4.3. Thiết lập thông số cho Group 1

- Nb of TX elements (Số biến tử phát): Chọn số lượng biến tử tham gia (Ví dụ: 16/64 biến tử của đầu dò A12).

- Index (Vị trí): Nhập Index Offset (Khoảng cách từ mặt trước nêm đến tâm mối hàn).

- Path: Giữ mặc định 0–100 mm.

- Resolution: 1° (Bước nhảy góc quét).

- Start/Stop Angle: Nhập dải góc quét mong muốn (Ví dụ: 40° đến 70°).

- Focal Mode: Chọn Natural (Tự nhiên) – chùm tia phân kỳ tự nhiên, không hội tụ tại 1 điểm, dùng cho thiết lập ban đầu.

4.4. Cài đặt bộ mã hóa (Encoding Setup)

- Thao tác: Trong phần cài đặt Encoder, chọn chế độ Time Based (Theo thời gian).

- Mục đích: Để thực hiện Calibration thuận lợi (quét tay tại chỗ).

Lưu ý: Sau khi Calib xong, chuyển sang quét thực tế PHẢI đổi lại sang Scan Axis Only.

4.5. Cài đặt độ lợi khuếch đại ban đầu (dB Gain)

- Chỉnh Gain tạm thời lên mức ~40 dB để tín hiệu đủ lớn, dễ nhìn khi Calib.

4.6. Hoàn tất

- Nhấn Accept để máy tính toán luật hội tụ.

- Nhấn phím cứng W (Weld overlay) để hiển thị biên dạng mối hàn trên S-scan.

KHỐI 5 – TẠO GROUP 2 (NẾU CẦN)

- Nhấn Pause (nút mũi tên xanh bên trái chỗ hiển thị % pin).

- Vào box Scan → Add (Nếu không Add được là do chưa Pause).

- Chọn Copy S1 – Sectorial PE (dòng cuối cùng).

- Điều chỉnh thông số cho Group 2: Gain, Resolution (1°), Start/Stop Angle, First/Last TX element.

- Ấn Play (▶) để trở lại màn hình chính.

KHỐI 6 – HIỆU CHUẨN (CALIBRATION) – QUAN TRỌNG NHẤT

NGUYÊN TẮC BẮT BUỘC: Phải thực hiện theo đúng thứ tự:

- Velocity (Vận tốc)

- Wedge Delay (Độ trễ nêm)

- Sensitivity (Độ nhạy)

- TCG (Bổ chính tổn hao)

Sử dụng mẫu chuẩn phù hợp (V1/IIW, V2 cho ASME hoặc mẫu khấc cho API...).

Vào Menu Wizards → chọn Calibration.

1. Hiệu chuẩn Vận tốc (Velocity Calibration)

- Mục đích: Xác định tốc độ âm thanh trong vật liệu để tính đúng khoảng cách. (Chỉ cần calib Group 1 → Group 2 tự nhận).

- Cài đặt: Box Calibrate → Chọn Velocity → Chọn Group (S1) → Type: Thickness (hoặc Radius).

- Thao tác:

  - Đặt đầu dò lên mẫu, tìm tín hiệu xung đáy lặp lại nhiều lần trên A-Scan.

  - Cài đặt cổng (Gates):

    - Gate 1: Bao trùm đỉnh xung đáy thứ nhất.

    - Gate 2: Bao trùm đỉnh xung đáy thứ hai.

  - Nhập chiều dày thực tế của mẫu (ví dụ: 25.00 mm).

  - Nhấn Next → Next đến khi đạt vận tốc chuẩn.

Lưu ý: Thép Carbon thường khoảng 3230 ~ 3260 m/s. Nếu ra ~5900 m/s (sóng dọc) là sai, cần kiểm tra lại setup.

2. Hiệu chuẩn Độ trễ nêm (Wedge Delay Calibration)

(Chỉ làm sau khi đã xong Velocity)

- Mục đích: Bù trừ thời gian sóng đi trong nêm để tính đúng Độ sâu và Vị trí.

- Hậu quả nếu sai: Sai độ sâu, sai vị trí chân/mặt mối hàn, ACG/TCG sai. Đường cong phải chuẩn, không được hình lưỡi liềm.

- Cài đặt: Box Calibrate → Wedge Delay → Type: Radius.

  - Nhập bán kính mẫu (ví dụ: 100.00 mm cho cung R100).

  - Điều chỉnh Start / Range box (vùng xanh) rộng rãi bao trùm xung → Next.

  - Nhập Reference Path (cung mẫu) và Tolerance Path (1 mm).

- Thao tác:

  - Di chuyển đầu dò thật chậm, ổn định để tìm vị trí tín hiệu phản hồi từ cung tròn đạt biên độ cao nhất (đỉnh).

  - Giữ cố định tại đó. Nếu chưa đạt, nhấn Reset Envelope. Nếu đạt, nhấn Apply Wedge Delay (REC).

  - Kiểm tra: Trên S-scan, tín hiệu xung phải thẳng (không cong), đúng vị trí Index/độ sâu → Nhấn Accept.

Lặp lại cho Group 2/3 nếu có.

3. Hiệu chuẩn Độ nhạy / ACG (Sensitivity)

- Mục đích: Cân bằng năng lượng giữa các góc quét (ví dụ: góc 45° và 70° phải cho biên độ bằng nhau với cùng 1 khuyết tật).

- Cài đặt: Box Calibrate → Sensitivity. Đặt Amp Tolerance ≤ 5%.

- Thao tác:

  - Dùng lỗ khoan cạnh (SDH) trên khối V1 (ví dụ lỗ 1.5mm sâu 15mm).

  - Kéo đầu dò tới lui thật chậm để tất cả các chùm tia (góc nhỏ → lớn) đều quét qua lỗ và đạt đỉnh.

  - Khi đường bao (envelope) xanh lá cây mượt và đủ góc → Nhấn Calibrate.

  - Máy tự động nâng các đỉnh lên mức tham chiếu (80% FSH). Kiểm tra lại thấy chuẩn → Apply Sensitivity → Accept.

Lặp lại cho Group 2/3 nếu có.

4. Hiệu chuẩn TCG (Time Corrected Gain)

- Mục đích: Bù suy giảm năng lượng theo độ sâu (khuyết tật sâu và nông cùng kích thước sẽ có biên độ tương đồng).

- Cài đặt:

  - Box Calibrate → Curve type: TCG → Mode: Automated.

  - Amp tolerance: 5–10%; Threshold: 5%.

- Quy trình:

  - Lỗ 1 (Nông nhất): Quét lỗ → REC → Chạy kiểm tra lại → Nhấn Next Reflector.

  - Lỗ 2: Quét lỗ → REC → Chạy kiểm tra lại → Nhấn Next Reflector.

  - Lỗ cuối: Quét lỗ → REC → Kiểm tra OK → KHÔNG nhấn Next Reflector mà nhấn Next (>) → Accept.

- Xử lý lỗi: Sai 1 lỗ → Reset TCG at Reflector; Sai toàn bộ → Reset TCG Calib.

YÊU CẦU BẮT BUỘC (FINAL CHECK):

Trước khi kiểm tra sản phẩm, phải đặt đầu dò lại lên mẫu chuẩn (cung R100, lỗ SDH...). Kiểm tra xem máy có báo đúng Độ sâu (Depth), Khoảng cách bề mặt và Biên độ không. Nếu sai lệch quá mức, phải Calib lại.

KHỐI 7 – HOÀN THIỆN THIẾT LẬP (FINAL SETUP)

7.1. Thiết lập bố cục màn hình (Views / Layout)

Vào Menu Layout → Views.

- S-scan: Để kích thước lớn nhất, ưu tiên trung tâm. Để biết vị trí khuyết tật.

- A-scan: Hiển thị song song (chia đôi màn hình). Dùng để kiểm tra biên độ, dạng xung.

- C-scan / Top View: Khuyến nghị dùng để quan sát dọc chiều dài mối hàn, phát hiện mất tiếp âm.

7.2. Cài đặt Cổng tín hiệu (Gate Setup)

Vào Menu Gate.

- Cổng 1 (Gate 1 - Bắt khuyết tật):

  - Điều chỉnh bao phủ toàn bộ mối hàn và vùng HAZ.

  - Lưu ý: Tránh bắt vào nhiễu cố định (nhiễu nêm).

  - Mode: Chọn Peak.

- Cổng 2 (Gate 2 - Kiểm tra tiếp âm): Đặt tại vùng tín hiệu đáy để giám sát mất tiếp âm.

7.3. Tối ưu hóa thông số quét

- Cắt dải quét (Start/Range Path): Vào Menu SCAN, đặt Start và Range hợp lý để loại bỏ vùng dư thừa, giảm dung lượng file.

- Tối ưu tốc độ (PRF Control): Vào Menu SCAN → PRF control. Mode: Manual. Tăng Max PRF cao (ví dụ ~7000 Hz) để hình ảnh mượt, giảm miss dữ liệu.

7.4. Kiểm tra cuối cùng & Cài đặt phụ

- Tăng độ nhạy (Scanning Gain): Vào Menu SCAN → Gain. Tăng thêm +6 dB đến +12 dB so với mức Gain sau Calib để bù tổn hao bề mặt.

- Cài đặt Encoder (QUAN TRỌNG):

  - Nhấn Pause → Menu Encoding → Encoding Setup.

  - Select mode: Scan Axis Only (Bắt buộc để ghi dữ liệu kèm vị trí).

  - Scan Enc Resolution: Nhập đúng thông số Encoder.

- Chỉnh chiều hướng nêm (Geometry / Skew):

  - Vào Menu Geometry. Chỉnh W1 Index (chuyển -16mm → +16mm) và W1 Rotation (90°/270°) tùy hướng quét.

  - Vào box View: Chọn View Orientation (Horizontal Left/Right) để S-scan hiển thị đúng hướng mối hàn.

KHỐI 8 – QUÉT THỰC TẾ & DỮ LIỆU

8.1. Mở file và Quét

- Load Setup: Chọn Load Configuration → Internal → Chọn file setup → Load → Bấm biểu tượng ACQ.

- Quét: Nhấn RECORD (●) để bắt đầu → Quét xong nhấn STOP (■) để lưu.

- Lưu: Nhấn nút Save → Nhập tên file.

  - Chọn Open recorded utdata để xem lại.

  - Hoặc Stay in current utcfg để quét tiếp.

8.2. Load Data để đọc (Xem lại)

- Nhấn biểu tượng Open → Discard and Load New → Load data → Internal → Chọn file .utdata → Load.

8.3. Copy Data/Setup sang USB

- Cắm USB. Nhấn Open → Discard and Load New → Manager Files.

- Chọn Internal.

- Chọn loại file (.utcfg hoặc .utdata).

- Chọn file cần copy → Bấm 2 lần nút tròn giữa (O) → Copy to → USB → Xác nhận.